电压跌落变化模拟器

CYCLE  VOLTAGE  DIP  SIMULATOR

VDS-1120D

使用说明书

使用注意事项

本仪器是精密测量仪器，使用前必须认真阅读使用说明书。

- 开机前必须检查仪器的供电电源‘POWER IN’及被试设备供电电源‘EUT INPUT’是否正确连接，即‘POWER IN’的L相及‘EUT INPUT’的L相均要接在火线上。EUT INPUT为三相Y形接法。

- 在合上‘EUT INPUT’和‘EUT OUTPUT’空气开关前必须检查‘EUT OUTPUT’接出来的电缆线是否正确地与被试设备连接，防止‘EUT OUTPUT’电缆线其芯线与芯线或芯线与大地的短路。EUT OUTPUT 为三相Y形接法。

- 开机时先合上‘POWER’电源开关，再先后合上‘EUT INPUT’和‘EUT OUTPUT’空气开关，后点按‘EUT POWER’按钮警告灯亮试品上电。关机时仪器必须在‘STOP’工作状态下，先点按‘EUT POWER’按钮关闭警告灯，再先后关断‘EUT OUTPUT’和‘EUT INPUT’空气开关，最后关闭‘POWER’电源开关。

VDS-1120D电压跌落变化模拟器是针对电压瞬变、短时中断抗扰度试验的特点和要求而专门设计的高可靠性设备。为评定与低压电网连接的电气和电子产品对电压瞬变、短时中断的抗干扰能力提供一个共同依据。该设备的性能完全满足IEC61000-4-11和GB/T17626.11标准的要求。其负荷容量达单相220V20A，额定相电流20A，足以满足大多数用电设备测试要求。

  - 主要技术指标

| 负荷容量 | 单相220V/20A |
| --- | --- |
| 额定电压(UT) | 90～265V±10％（1V步进）,最高电压受电网限制。 |
| 跌落(升高)电压 | 0～265V±10％（1V步进），低于30V为全跌落 输出电压高端值受电网电压限制。 |
| 跌落(升高)起始相位 | 0～359°(1°步进) |
| 跌落(升高)终止相位 | 0～359°(1°步进) |
| IEC标准测试电压 | 跌落(升高)电压是0％，40％，70％，80％UT |
| 触发模式 | 计数（COUNT） | 按跌落(升高)周期设定值计数 |
|  | 50ms | 模拟器产生的每一次跌落(升高)周期中包含三次跌落(升高),这三次跌落(升高)的时间间隔为50ms |
| 跌落(升高)持续周波数 | 0001～9999个周波（1个周波步进） |
| 跌落(升高)间隔周波数 | 0001～9999个周波（1个周波步进） |
| 跌落(升高)周期数 | 0001～9999个周期（1个周期步进） |
| 使用环境 | 环境温度：10℃～35℃ 相对湿度：30％～60％ |
| 电源 | 仪器用：单相AC220V±10％、50／60Hz 试品用：单相220V、50Hz。 |
| 外形尺寸（mm） | 主机610×604×900（D×W×H） |
| 重量 | 约180kg |

VDS-1120D电压跌落变化模拟器主要技术指标见表1所示。

表1  VDS-1120D电压跌落变化模拟器主要技术指标

  - 仪器操作界面描述

图1  VDS-1120D电压跌落变化模拟器面板示意图一

图2  VDS-1120D电压跌落变化模拟器面板示意图二

仪器操作界面示意图见图1、图2所示。图中各部分的功能如下：

- 左上部为设定波形的图示区域；

- 左下部为实测参数显示区域；

“相序”：显示实测相序；三相用；

“频率”：显示实测频率；

“额定电压”：显示实测额定电压；

“跌落电压”：显示实测跌落电压；

“跌落次数”：显示实际跌落次数；

- 右面第一行为主菜单；

第一格：常规跌落模式（直接点按可选），参数设置（参数设置区域就在其下方表格）。

第二格：多相同步模式（直接点按可选），指若干相以相同跌落持续周期、跌落间隔周期、跌落次数运行。三相用。

第三格：多相间隔模式（直接点按可选），指若干相以一定间隔周期，错开跌落。即任意2相不出现同时跌落。三相用。

第四格：系统参数设置，可以设置背光亮度、系统时间、软件版本显示、打开或者关闭50mS模式（电度表行业标准）。

- 右面第二行为La、Lb、Lc选择，可以设置La、Lb、Lc是否执行跌落。三相用。

- 右面第三行显示额定电压的设置区域，直接点按即弹出小键盘，可输入数字。

- 右面第四行为跌落电压设置区域，直接点按即弹出小键盘，可输入数字。

- 右面第五行为跌落起始相位设置区域，直接点按即弹出小键盘，可输入数字。

- 右面第六行为跌落终止相位设置区域，直接点按即弹出小键盘，可输入数字。

- 右面第七行为跌落周期设置区域，直接点按即弹出小键盘，可输入数字。

- 右面第八行为跌落间隔设置区域，直接点按即弹出小键盘，可输入数字。

- 右面第九行为跌落次数设置区域，直接点按即弹出小键盘，可输入数字。

- 右下一行为操作按钮，分别控制跌落测试的开始/终止，EUT电源的开关。

  - 接线部分描述

图3  VDS-1120D电压跌落变化模拟器接线部分示意图

仪器接线部分示意图见图2所示。图中各部分的功能如下：

(A) CH.LA

LA相电压波形同轴输出，接示波器可观察测试波形。

(B) CH.LB（单相无）

LB相电压波形同轴输出，接示波器可观察测试波形。

(C) CH.LC（单相无）

LC相电压波形同轴输出，接示波器可观察测试波形。

(D) POWER IN

设备工作电源输出。AC220V, 1A, 50/60HZ。

(E)EUT INPUT及其空气开关

被试品电源输入。AC220V20A。

(F)EUT OUTPUT及其空气开关

被试品电源输出。AC220V20A。

(G)P．G．

接地端子。

  - 操作步骤

        - 确认仪器电源开关和‘EUT INPUT’、‘EUT OUTPUT’空气开关处于关断的状态。

        - 通过三芯电源线将AC220V接入‘AC INPUT’电源插座。

        - 通过‘EUT INPUT’将被试设备的供电电源接入‘EUT INPUT’试品电源输入端子，通过‘EUT OUTPUT’将‘EUT OUTPUT’试品电源输出端子与被试设备的电源输入端相连。

        - 合上仪器电源开关。

        - 分别合上‘EUT INPUT’和‘EUT OUTPUT’空气开关。

        - 设定操作参数。

- 点按LCD上“EUT开”区域，使试品上电。

- 待电压自动调整到设定值后，点按LCD上“开始”区域，开始跌落测试。

- 点按LCD上“停止”区域，可中途停止跌落测试。

- 关机过程：

- 如果正在跌落测试中，点按LCD上“停止”区域，中止测试。

- 如果EUT在通电状态，点按LCD上“EUT关”区域，使试品停电。

- 关断‘EUT INPUT’和‘EUT OUTPUT’空气开关，彻底关断被试设备电源。

- 关闭仪器电源。

- 卸下仪器电源线、EUT输入输出电源线。

  - 实验结果评估

需要实验的装置和系统种类繁多，制定通用评定标准比较困难。但可根据被试设备的工作条件和功能规范加以以下分类：

a.  规定范围内的功能或性能正常；

b. 可自行恢复的功能或性能的偶然下降或丧失；

c. 需要操作者干预或系统再调的功能或性能的偶然下降或丧失；

d. 因装置(元件)损坏而不可恢复的功能或性能的下降或丧失。

附   录

一、工作原理图

二、 跌落周波与跌落时间的换算

1个周波＝20ms

若要设定跌落(升高)的持续时间为1s，则1s／20ms＝50个周波。把LCD界面右面第七行设置为50即可。

跌落起始相位、跌落终止相位及跌落持续周波数的关系例举：

- 当跌落持续周波数为1、跌落起始相位为90度、跌落终止相位为270度时，跌落段为单个周波的90度到270度。

- 当跌落持续周波数为1、跌落起始相位为270度、跌落终止相位为90度时，跌落段为前1个周波的270度到360度＋后一个周波的0度到90度。

- 当跌落持续周波数为2、跌落起始相位为270度、跌落终止相位为90度时，跌落段为前1个周波的270度到360度＋中间1个完整周波＋后一个周波的0度到90度。

# 维  修  与  保  证

# 本仪器从发货之日起，使用保证期为12个月。

在保证期内，本公司负责为用户免费维修仪器及更换非操作原因造成的仪器内部损坏的元器件。用户未经公司同意，不得自行修理本仪器，以及更换其中元部件，否则本公司对本仪器的运行情况不负任何责任。

在保证期外，本公司仍为用户提供维修服务，但需收取元件成本费及维修服务费。送修中所发生的仪器运输和包装费用概由用户自理。

单    位：东莞市众升仪器有限公司

地    址：东莞市东城大道23号骏达商业中心703A

电    话：0769-23131036

传    真：0769-23131096

邮    编：523008

# 网       址：www.dgzhongsheng.com